Załącznik Nr 7 do SIWZ
Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Zestaw RTG do zdjęć kostno-płucnych z kolumną podłogową, stołem pacjenta, stojakiem bucky, bezprzewodowym detektorem i stacją opisową 
	L.p.
	PARAMETR
	WARTOŚĆ WYMAGANA / GRANICZNA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Wymagania ogólne
	
	
	

	1. 
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2020. Aparat posiadający jeden certyfikat CE
	TAK
	
	x

	2. 
	Dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U 2010, nr 107, poz. 679), tj. zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa URPL,WMiPB lub deklaracja zgodności producenta lub certyfikat CE jednostki notyfikowanej
	TAK, załączyć do oferty
	
	x

	II
	Generator RTG
	
	
	x

	1. 
	Zasilanie trójfazowe 400 VAC / 50 Hz
	TAK
	
	x

	2. 
	Częstotliwość napięcia anodowego generatora
	≥ 400 kHz
	
	x

	3. 
	Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601)
	≥ 50 kW
	
	x

	4. 
	Max prąd w radiografii 
	≥  500 mA
	
	x

	5. 
	Zakres napięć w radiografii
	≤ 40 - ≥ 150 kV
	
	x

	6. 
	Najkrótszy czas ekspozycji 
	≤ 5 ms
	
	x

	7. 
	Najdłuższy czas ekspozycji 
	≥ 5 s
	
	x

	8. 
	Ilość programów anatomicznych 
	≥ 250
	
	x

	9. 
	Minimum 3 grubości pacjentów, w tym projekcje pediatryczne w trybie APR
	TAK
	
	x

	10. 
	Automat ekspozycji zdjęciowej AEC dla stołu i stojaka płucnego
	TAK
	
	x

	11. 
	Autodiagnostyka stanu urządzenia z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów
	TAK
	
	x

	III
	Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na wysięgniku kolumny podłogowej
	
	
	

	1. 
	Wielkość małego ogniska
	≤ 0,6
	
	x

	2. 
	Wielkość dużego ogniska 
	≤ 1,2
	
	x

	3. 
	Nominalna moc ogniska małego
	≥ 20 kW
	
	x

	4. 
	Nominalna moc ogniska dużego
	≥ 40 kW
	
	x

	5. 
	Pojemność cieplna anody 
	≥ 300 kHU
	
	x

	6. 
	Szybkość chłodzenia anody
	≥ 40 kHU/min
	
	x

	7. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg 
	≥ 1,2 MHU
	
	x

	8. 
	Synchroniczna szybkość chłodzenia anody 
	≥ 3000 obr./min
	
	x

	9. 
	Kolimator z przesłonami prostokątnymi z lokalizatorem świetlnym
	TAK
	
	x

	10. 
	Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania
	TAK
	
	x

	11. 
	Dodatkowa filtracja Cu, Al. do zainstalowania w kolimatorze
	TAK
	
	x

	IV.
	Wolnostojąca kolumna podłogowa RTG
	
	
	

	1. 
	Kolumna mocowana do podłogi
	TAK
	
	x

	2. 
	Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z kołpakiem z lampą RTG, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu 
	≥ 150 cm
	
	x

	3. 
	Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi 
	≤ 40 cm
	
	x

	4. 
	Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi 
	≥ 180 cm
	
	x

	5. 
	Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej 
	≥ ±180°
	
	x


	6. 
	Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu  (np. na łóżku szpitalnym) 
	≥ ±90°
	
	x

	7. 
	Hamulce elektromagnetyczne
	TAK
	
	x

	V
	Uniwersalny stół diagnostyczny
	
	
	

	1. 
	Stół stacjonarny z płaskim blatem
	TAK
	
	x

	2. 
	Pływający blat stołu 
	TAK
	
	x

	3. 
	Długość blatu stołu 
	≥ 220 cm
	
	x

	4. 
	Szerokość blatu stołu
	≥ 80 cm
	
	x

	5. 
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu
	≥ 80 cm
	
	x

	6. 
	Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu
	≥ 25 cm
	
	x

	7. 
	Max. obciążenie blatu stołu 
	≥ 250 kg
	
	x

	8. 
	Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu
	≥ 70 cm
	
	x

	9. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa
	TAK
	
	x

	10. 
	Układ AEC w stole, min 3 komory
	TAK
	
	x

	11. 
	Przełączniki do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu 
	TAK
	
	x

	VI
	Statyw do zdjęć odległościowych
	
	
	

	1. 
	Statyw mocowany do podłogi lub ściany
	TAK
	
	x

	2. 
	Minimalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi 
	≤ 40 cm
	
	x

	3. 
	Maksymalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi 
	≥ 170 cm
	
	x

	4. 
	Układ AEC w statywie, min 3 komory
	TAK
	
	x

	5. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 150-180 cm lub odpowiedni zestaw kratek
	TAK
	
	x

	VII
	Detektor bezprzewodowy 
	
	
	

	1. 
	Detektor do stosowania w stole, statywie odległościowym oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.)
	TAK
	
	x

	2. 
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	≥ 42 cm x 34 cm
	
	x

	3. 
	Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) 
	≥ 7,5 mln
	
	x

	4. 
	Rozmiary piksela 
	≤ 140 µm
	
	x

	5. 
	Współczynnik DQE dla 1 pl/mm
	≥ 60%
	
	x

	6. 
	Głębokość akwizycji  
	≥ 14 bit
	
	x

	7. 
	Maksymalna waga detektora
	≤ 4 kg
	
	x

	VIII
	Stacja technika RTG
	
	
	

	1. 
	Stacja technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki
	TAK
	
	x

	2. 
	Monitor kolorowy LCD stacji technika o przekątnej
	≥ 19”
	
	x

	3. 
	Komputer stacji technika o parametrach minimalnych:

- CPU Intel Dual Core

- RAM

- Dysk HDD
 
	TAK

≥ 2,0 GHz

≥ 4 GB

≥ 250 GB
	
	x

	4. 
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość archiwizowanych obrazów)
	≥ 10000
	
	x

	5. 
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu
	≤ 6 s
	
	x

	6. 
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości 
	≤ 10 s
	
	x

	7. 
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	TAK
	
	x

	8. 
	Wybór parametrów pracy generatora
	TAK
	
	x

	9. 
	Nagrywarka CD i / lub DVD
	TAK
	
	x

	10. 
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna
	TAK
	
	x

	11. 
	Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Send,
• DICOM Print,
• DICOM Storage Commitment, 
• DICOM Worklist / MPPS
	TAK
	
	x

	12. 
	Procedury przetwarzania obrazu po badaniu
- 
Wyświetlanie pojedynczego obrazu.
-
Przegląd wielu obrazów
-
Funkcja powiększenia i lupy

-
Regulacja okna / kontrastu.
-
Regulacja poziomu / jasności.

-
Inwersja w skali szarości (pozytyw / negatyw).
-
Odwracanie obrazy lewo / w prawo i góra / dół.
-
Obracanie obrazu w skokach co 90°.
-
Wyostrzające i wygładzające filtry przestrzenne
-
Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami.
-
Adnotacja tekstu i znaczników na obrazie.
	TAK
	
	x

	13. 
	UPS dla stacji akwizycyjnej celem podtrzymania napięcia w razie jego zaniku z możliwością bezpiecznego zamknięcia systemu
	TAK
	
	x

	IX
	Wymagania dodatkowe
	
	
	

	1. 
	Gwarancja 
	≥ 24 miesiące
	
	Parametr oceniany

	2. 
	Zasilanie zestawu rtg: Trójfazowe 3x400 VAC ±10%,/50 Hz +N+PH
	TAK
	
	x

	3. 
	Gwarancja produkcji części zamiennych ≥10 lat
	TAK
	
	x

	4. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe
	≥ 1/rok
	
	x

	5. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	
	x

	6. 
	Wykonanie testów odbiorczych / akceptacyjnych oferowanego zestawu rtg na koszt wykonawcy
	TAK
	
	x

	7. 
	Szkolenia obsługi w siedzibie zamawiającego
	TAK
	
	x

	8. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej na CD lub papierowej – przy dostawie 
	TAK
	
	x

	X
	Stacja diagnostyczna 1 szt.
	
	
	

	1. 
	Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów
	TAK
	
	x

	2. 
	Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie
	TAK
	
	x

	3. 
	Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty
	TAK
	
	x

	4. 
	Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum
	TAK
	
	x

	5. 
	Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem. 
	TAK
	
	x

	6. 
	Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką.

W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu nagrywania płyty  musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została nagrana.
	TAK
	
	x

	7. 
	Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów
	TAK
	
	x

	8. 
	Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level
	TAK
	
	x

	9. 
	Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień
	TAK
	
	x

	10. 
	Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu
	TAK
	
	x

	11. 
	Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych
	TAK
	
	x

	12. 
	Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni
	TAK
	
	x

	13. 
	Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego
	TAK
	
	x

	14. 
	Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia
	TAK
	
	x

	15. 
	Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna)
	TAK
	
	x

	16. 
	Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym
	TAK
	
	x

	17. 
	Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa)
	TAK
	
	x

	18. 
	Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu
	TAK
	
	x

	19. 
	Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną
	TAK
	
	x

	20. 
	Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D"
	TAK
	
	x

	21. 
	Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta
	TAK
	
	x

	22. 
	Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej
	TAK
	
	x

	23. 
	Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR
	TAK
	
	x

	24. 
	Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI.
	TAK
	
	x

	25. 
	Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU
	TAK
	
	x

	26. 
	Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS
	TAK
	
	x

	27. 
	Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; mozliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie
	TAK
	
	x

	28. 
	Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom
	TAK
	
	x

	29. 
	Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem
	TAK
	
	x

	30. 
	Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom
	TAK
	
	x

	31. 
	Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików
	TAK
	
	x

	32. 
	Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum
	TAK
	
	x

	33. 
	Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego
	TAK
	
	x

	34. 
	Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIa, oznaczone znakiem CE
	TAK, załączyć
	
	x

	35. 
	Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5, pamięć 8 GB, dysk 500 GB, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit
	TAK
	
	x

	36. 
	Para monitorów medycznych  21", 2 MP oraz dedykowana do nich karta graficzna dostosowanych do przeglądania badań radiologii klasycznej wg. rozporządzenia
	TAK
	
	x

	37. 
	Monitor kolorowy 19"
	TAK
	
	x


UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spo​woduje odrzucenie oferty.

2. Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „WYMAGANIE / WARTOŚĆ GRANICZNA" określone jako „TAK" oraz parametry liczbowe oznaczone „≥" lub ,,≤" lub min. lub maks. stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2 lub 3.
4. Parametry będą oceniane według oceny podanej w kolumnie 5.

5. W celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowej oceny parametru stanowiącego kryterium oceny ofert Zamawiający wymaga, że okres gwarancji na wyposażenie nie może być inny, niż okres gwarancji na RTG. 

6. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
…………………………………..

                                                                                                                                                              
(pieczęć i podpis wykonawcy)
1

